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PËR KËRKESAT TEKNIKE DHE PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT TË INSTRUMENTEVE TË PESHIMIT JOAUTOMATIK

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 4 e 10 të ligjit nr.9097, datë 3.7.2003 “Për vlerësimin e konformitetit”, me propozimin e Ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Procedurat e vlerësimit të konformitetit dhe kërkesat teknike të instrumenteve të peshimit joautomatik janë sipas përcaktimeve të mëposhtme:
1. Vlerësimi i konformitetit për instrumentet e peshimit joautomatik bëhet nga organizma të autorizuara, në bazë të kërkesave teknike, sipas anekseve, që i bashkëlidhen këtij vendimi.
2. Organizmi i autorizuar për kryerjen e vlerësimit të konformitetit të peshoreve, i përcaktuar me vendimin nr.723, datë 5.11.2004 të Këshillit të Ministrave dhe strukturat publike të kontrollit të tregut, të përcaktuara në ligjin nr.9135, datë 11.9.2003 “Për mbrojtjen e konsumatorëve” marrin të gjitha masat, që të mos lejojnë hedhjen në treg dhe vënien në përdorim të peshoreve, të cilat nuk plotësojnë kërkesat e këtij vendimi.
3. Strukturat publike të kontrollit të tregut, kur gjykojnë se peshoret, të cilat mbajnë markën CE të konformitetit, nuk plotësojnë gjatë përdorimit kërkesat e këtij vendimi, megjithëse janë instaluar dhe përdoren për qëllimet e caktuara nga prodhuesi, i bllokojnë ato, nuk lejojnë hedhjen në treg të peshoreve të tjera të këtij tipi dhe njoftojnë strukturat përgjegjëse për ndërmarrjen e veprimeve, duke treguar edhe arsyet.
4. Instrument peshimi joautomatik është një mjet, që kërkon ndërhyrjen e operatorit gjatë procesit të peshimit, e që më poshtë do të emërohet “peshore”. Funksioni i peshoreve është përcaktimi i masës së një trupi, duke shfrytëzuar forcën e rëndesës dhe të madhësive të tjera, që lidhen me të. Ato përdoren për përcaktimin e masës në:
- transaksionet tregtare;
- zbatimin e akteve ligjore, për opinionet e ekspertit, të dhëna në gjyq;
- përgatitjen e ilaçeve gjatë trajtimit mjekësor, diagnostikimit dhe monitorimit të të sëmurit;
- medikamentet, që përgatiten në farmaci dhe në analizat, që kryhen në laboratorët mjekësorë dhe farmaceutikë;
- shitjen ndaj popullatës dhe përgatitjen e produkteve të paketuara.
5. Peshoret, të cilat përdoren, sipas përcaktimeve të pikës 4 të këtij vendimi, duhet të plotësojnë kërkesat kryesore, të dhëna në aneksin nr.1 të këtij vendimi. Në rastet kur peshorja ka apo është e lidhur me pajisje, të cilat nuk përdoren sipas përcaktimeve të bëra në pikën 4 të këtij vendimi, pajisje të tilla nuk janë subjekt i zbatimit të kërkesave kryesore.
Peshoret e përdorura jashtë përcaktimeve të bëra në pikën 4 të këtij vendimi nuk vlerësohen si instrumente ligjore dhe nuk janë subjekt i vlerësimit të konformitetit.
6. Vendosja e gabuar e markës CE të konformitetit është përgjegjësi e prodhuesit apo importuesit dhe vlerësohet se është vendosur gabim në rastet e mëposhtme kur:
- prodhuesi ka vendosur të prodhojë peshoren sipas standardeve përkatëse, por ato nuk e plotësojnë këtë kërkesë;
- peshoret nuk janë në përputhje me tipin e miratuar;
- peshoret e prodhuara janë në përputhje me tipin e miratuar, por ai nuk plotëson kërkesat kryesore, që zbatohen për të;
- prodhuesi nuk ka plotësuar detyrimet (garancinë e cilësisë së prodhimit), që i lejojnë atij deklarimin CE të konformitetit të tipit.


7. Prodhuesi apo importuesi, para hedhjes në treg të peshoreve, që përdoren sipas përcaktimeve të pikës 4 të këtij vendimi, siguron vlerësimin e konformitetit të tyre me kërkesat kryesore, të paraqitura në aneksin nr.1, duke aplikuar njërën nga procedurat e mëposhtme:
a) Ekzaminimin CE të tipit, përcaktuar në pikën 1 të aneksit nr.2, i ndjekur nga:
- deklarimi CE i konformitetit të tipit (garancia e cilësisë së peshores), përcaktuar në pikën 2 të aneksit nr.2;
- verifikimi CE i konformitetit me tipin, përcaktuar në pikën 3, të aneksit nr.2.
Ekzaminimi CE i tipit nuk është i detyrueshëm për peshoret, të cilat nuk përdorin pajisje elektronike dhe sistemi matës nuk përdor sustë për të balancuar ngarkesën.
b) verifikimin CE të njësisë (prodhim unik), paraqitur në pikën 4 të aneksit nr.2.
7.1. Prodhuesi apo importuesi vendos në peshoret, të cilat plotësojnë kërkesat e këtij vendimi, vendos markën shqiptare të konformitetit, si përcaktohet në aneksin nr.2, dhe shenjat plotësuese të markimit, si përcaktohet në aneksin nr.4.
7.2. Deklarimi i konformitetit paraqitet në gjuhën shqipe ose në anglisht, dhe përmban dokumentacionin e mëposhtëm:
a) të dhënat identifikuese të prodhuesit ose të importuesit, që lëshon deklaratën e konformitetit;
b) të dhënat identifikuese për peshoren;
c) përshkrimin dhe funksionin e peshores;
ç) listën e rregullave teknike dhe të standardeve të harmonizuara, të aplikuara, kur është vlerësuar konformiteti;
d) të dhënat e procedurës së përdorur për vlerësimin e konformitetit;
dh) të dhënat e organizimit të autorizuar;
e) konfirmimin e prodhuesit apo të importuesit, për përputhjen e peshores me kërkesat teknike;	
ë) vendin dhe datën e lëshimit të deklaratës së konformitetit, emrin dhe pozicionin e personit të ngarkuar nga prodhuesi apo importuesi dhe nënshkrimin e tij.
8. Prodhuesi, para hedhjes në treg të peshores, siguron vlerësimin e konformitetit me kërkesat kryesore, të paraqitura në aneksin nr.1, duke aplikuar njërën nga procedurat e mëposhtme:
a) Ekzaminimin CE të tipit, përcaktuar në pikën 1 të aneksit nr.2, të ndjekur nga:
- deklarimi CE i konformitetit të tipit (garancia e cilësisë së peshores), përcaktuar në pikën 2 të aneksit nr.2;
- verifikimi CE i konformitetit me tipin, përcaktuar në pikën 3 të aneksit nr.2.
b) Verifikimin CE të njësisë, (prodhim unik), përcaktuar në pikën 4 të aneksit nr.2.
Ekzaminimi CE i tipit nuk është i detyrueshëm për peshoret, të cilat nuk përdorin pajisje elektronike dhe sistemi matës nuk përdor sustë për të balancuar ngarkesën.
8.1. Prodhuesi vendos në peshoret, të cilat plotësojnë kërkesat e këtij vendimi, markën CE të konformitetit dhe mbishkrime të tjera, të nevojshme. Mbishkrimet e markimit, që shënohen në peshore, të përcaktuara në pikën 1 të aneksit nr.4, duhet të jenë të qarta, të lexueshme dhe që nuk fshihen. Ndalohet vendosja në këto peshore e mbishkrimeve, të cilat krijojnë konfuzion me markën CE të konformitetit.
8.2. Peshoret e përdorura, sipas përcaktimeve të pikës 4 të këtij vendimi, të cilat kanë të përfshira apo janë të lidhura me pajisje, që nuk janë subjekt i vlerësimit të konformitetit, kanë, secila prej tyre, shënimin e përdorimit të kufizuar, siç tregohet në pikën 3 të aneksit nr.4.
8.3 Vendosja e markës CE të konformitetit në peshore nënkupton përmbushjen e kërkesave të përcaktuara në aktet e tjera ligjore.
9. Veprimtaritë e prodhuesve të peshoreve, të përcaktuara në pikat 8 dhe 8.2 të  këtij vendimi, realizohen nga organizmat e autorizuar, të njohura nga Komuniteti Europian. Këto organizma duhet të plotësojnë kriteret minimale, të dhëna në aneksin nr.5 të këtij vendimi.
10. Peshoret, për të cilat nuk është vendosur dhënia e markës CE, duhet të kenë të shënuar mbishkrimet, e caktuara në pikën 2 të aneksit 4, në vende të dukshme, të cilat lexohen me lehtësi dhe që nuk fshihen. Ndalohet vendosja në këto peshore e shenjave, të cilat mund të ngatërrohen me markën CE të konformitetit.
11. Certifikatat e vlerësimit të konformitetit dhe dokumentet e tjera respektive, të miratuara sipas legjislacionit përkatës, që ka qenë në fuqi, janë efektive për të gjithë periudhën, për të cilën ato janë miratuar.
12. Të gjitha subjektet duhet të heqin nga përdorimi, brenda datës 31 dhjetor 2010, peshoret e përdorura, sipas përcaktimeve të pikës 4, nëse ato nuk plotësojnë kërkesat e këtij vendimi.
13. Pika 9 e këtij vendimi, ditën e anëtarësimit të vendit tonë në Bashkimin Europian, shfuqizohet.
Pika 10 këtij vendimi hyn në fuqi ditën e anëtarësimit të vendit tonë në Bashkimin Europian.
14. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në F1etoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Sali Berisha

Aneksi nr.1
KËRKESA KRYESORE

Hyrje

Kur një peshore, e cila përdoret sipas përcaktimeve të pikës nr.3 të këtij vendimi, përfshin ose është lidhur me më shumë se një pajisje tregimi ose printimi, të cilat përsërisin rezultatet e veprimit të peshimit dhe që nuk influencojnë në funksionimin korrekt të peshores, nuk  janë subjekt i kërkesave kryesore në qoftë se rezultatet e peshimit janë printuar ose ruajtur saktësisht dhe të paheqshme nga një pjesë e peshores, e cila plotëson kërkesat kryesore dhe rezultatet janë të pranueshme për të dy palët që janë të interesuara për matjen. Megjithatë, në rastin e peshoreve të përdorura për shitje direkte në publik, pajisja e tregimit dhe e printimit për klientin dhe shitësin duhet të plotësojë kërkesat kryesore.

KËRKESA METROLOGJIKE
1. Njësitë e matjes
Njësitë e përdorura duhet të jenë njësitë e shpallura në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.431, datë 26.6.2003 “Për njësitë ligjore të matjes”.
Njësitë  SI: kilogram, microgram, miligram, gram, ton   
2.  Klasat e saktësisë
2.1 Klasat e saktësisë janë përcaktuar si më poshtë:
I Speciale
II E lartë
III Mesatare
IIII E zakonshme
Specifikimet për këto klasa janë dhënë në tabelën 1.












Tabela nr.1
Klasat e saktësisë

	
Klasa e      saktësisë
	
Ndarja verifikuese e shkallës e
	
Kapaciteti minimal
Min (Kufiri i
poshtëm)
	
Numri i ndarjeve verifikuese të shkallës
n = Max / e

	
	
	
	minimal
	maximal

	Speciale
I
E lartë
II
E mesme
III
E zakonshme
IIII
	  
  0.001 g e  
  0.001 g e g
  0.1 g     e 
  0.1 g     eg
  5 g        e 
  5 g        e
	
     100 e
       20 e
       50 e
       20 e
       20 e
       10 e
	
50 000  
     100
  5 000
     100
     500
     100
	
      -
 100 000
 100 000
   10 000
   10 000
     1 000



Kapaciteti minimal është zvogëluar në 5e për instrumente të klasës II dhe III për përcaktimin e tarifës së transportit.
2.2 Ndarjet e shkallës
2.2.1 Ndarja reale e shkallës (d) dhe ndarja verifikuese e shkallës (e) duhet të jetë në formën:
          1 x 10k, 2 x 10k, ose 5 x 10k njësi të masës, ku k është një numër i plotë ose zero.
2.2.2 Për të gjithë peshoret ndryshe nga ato me pajisje treguese ndihmëse:
          d = e 
2.2.3 Për peshoret me pajisje treguese ndihmëse zbatohen kushtet e mëposhtme:
e = 1 x 10k g
d < e    10 d
përveç peshoreve të klasës  I  me d < 10-4 g, për të cilat e = 10-3 g.
3. Klasifikimi
3.1 Peshore me një diapazon peshimi
Peshore e pajisura me një pajisje treguese ndihmëse do t’i përkasin klasës I ose klasës II. Për këto dy klasa peshoresh, kufijtë e poshtëm të kapacitetit minimal merren nga tabela 1, duke zëvendësuar te kolona e tretë ndarjen verifikuese të shkallës (e) me ndarjen reale të shkallës (d).
Në qoftë se  d < 10-4 g, kapaciteti maksimal i klasës I mund të jetë më i vogël se sa 50000 e.
3.2 Peshore me shumë kufij peshimi	
Peshore me shumë kufij peshimi është e lejuar, me kusht që ato të tregohen qartë mbi peshore. 
Çdo kufi peshimi individual klasifikohet sipas pikës 3.1 të këtij aneksi. Në qoftë se  kufijtë e peshimit u takojnë klasave të ndryshme të saktësisë, peshorja duhet të veprojë në përputhje me kërkesat më të forta që zbatohen për klasat e saktësisë në të cilën bien kufijtë e peshimit.
3.3 Peshore me shumë intervale
3.3.1  Peshore me shumë intervale janë instrumente me një kufi peshimi i cili ndahet në kufij të pjesshëm peshimi, secili me vlerë ndarje shkalle të ndryshme, një nga ato jepet automatikisht sipas ngarkesës që zbatohet në rritje ose në zbritje.
Peshoret me shumë intervale peshimi nuk duhet të pajisen me pajisje treguese ndihmëse.
3.3.2 Çdo kufi i pjesshëm peshimi i peshoreve me shumë intervale përcaktohet nga:
-   ndarja verifikuese e shkallës tij, e i      	me  e (i+1) > e i
-   kapaciteti maksimal i tij, Max i            	me  Max r = Max 
-   kapaciteti minimal i tij, Min i              	me  Min i = Max (i-1)  dhe Min 1 = Min  
ku:
i = 1, 2, …r
i = numri i kufirit të pjesshëm të peshimit
r = numri i përgjithshëm i kufijve të pjesshëm të peshimit
Të gjitha kapacitetet janë kapacitete të ngarkesës neto, pavarësisht nga vlera e përdorimit të ndonjë tare.
3.3.3 Kufijtë e pjesshëm të peshimit janë klasifikuar sipas tabelës nr.2. Të gjithë kufijtë e pjesshëm të peshimit, duhet të bien brenda së njëjtës klasë saktësie, kjo klasë do të jetë klasa e saktësisë së peshores. 

Tabela nr.2
Peshore me shumë intervale
 
	
Klasa 
	
Ndarja verifikuese e shkallës

( e )
	
Kapaciteti minimal

(Min)

	
Numri i ndarjeve verifikuese të shkallës


	
	
	Vlera minimale
	Vlera minimale1)
n= Maxi/e(i+1)
	Vlera maksimale
a = Maxi/ei

	
I
II

III
IIII
	  
 0.001 g ei  
 0.001 g ei g
  0.1 g     ei 
  0.1 g     eig
 5 g        ei
	
     100 ei
       20 ei
       50 ei
       20 ei
       10 ei
	
50 000  
  5 000
  5 000
     500
     
     100
	
      -
 100 000
 100 000
   10 000
   
     1 000



1) Për i=r zbatohet kolona korresponduese e tabelës nr.1, duke zëvendësuar e me e r. 
4. Saktësia
4.1 Me zbatimin e procedurave të dhëna në pikat 3 ose 4 gabimi i tregimit duhet të mos kalojë gabimin më të madh të lejuar siç tregohet në tabelën nr.3. Në rastin e tregimit shifror, gabimi në tregim duhet të korrigjohet për gabimin e rrumbullakuar.
Gabimi më i madh i lejuar zbatohet në vlerën tarë dhe neto për të gjitha ngarkesat e mundshme, duke përjashtuar vlerat e paravendosura të tarës.  
  










Tabela nr.3
Gabimet më të mëdha të lejuara
	Ngarkesa
	Gabimi më i madh i lejuar

	     Klasa  I
	Klasa  II
	Klasa  III
	Klasa  IIII
	

	0   m 50 000e
50 000em 200 000 e
 200 000 e < m
	0    m      5 000 e
5 000 e < m 20 000 e

20 000 e < m e
	0m 500 e
500 e < m  2 000 e
2 000 e < m 10 000 e
	0  m 50e
50 e < m 200e

200e me
	±  0.5 e
±  1    e

±  1.5 e



4.2 Gabimet më të mëdha të lejuara në shërbim janë dy herë më të mëdha se ato të dhëna në seksionin 4.1.
5. Rezultatet e peshimit të një peshorejeje duhet të jenë të përsëritshme, dhe të riprodhueshme nga përdorimi i një tjetër paijsjeje treguese dhe me përdorimin e të tjera metodave balancimi.
Rezultatet e peshimit duhet të jenë mjaft të pandjeshme për të ndryshuar nga pozicioni i ngarkesës mbi marrësin e ngarkesës.
6. Peshorja duhet të reagojë ndaj ndryshimeve të vogla të ngarkesës.
7. Madhësitë influencuese dhe koha  
7.1 Peshoret e klasës II, III dhe IIII  të detyruara për të punuar në pozicion të pjerrët, duhet të jenë mjaft të pandjeshme ndaj vendosjes së pjerrët kundrejt asaj që ekziston në kushte normale të instalimit.
7.2 Peshoret duhet të plotësojnë kërkesat metrologjike brenda kufirit të temperaturës së dhënë nga prodhuesi. Vlera e këtij kufiri duhet të jetë të paktën me:
5 oC për peshoret e klasës së  I
15 oC për peshoret e klasës së  II
30 oC për peshoret e klasës së  III  ose IIII
Në mungesë të specifikimeve të prodhuesit, duhet të zbatohet kufiri i temperaturës prej  -10 oC deri + 40 oC.
7.3 Peshoret që punojnë me ushqim nga rrjeti duhet të plotësojnë kërkesat metrologjike nën konditat e rrjetit elektrik brenda kufijve të luhatjeve normale.
Peshoret që punojnë me bateri duhet të tregojnë kurdoherë, kur tensioni zbret poshtë vlerës minimale të kërkuar dhe nën këto rrethana duhet të vazhdojnë të punojnë me saktësi ose automatikisht të dalin jashtë shërbimit.
7.4 Peshoret elektronike, përveç atyre të klasës  I  dhe të  II  kur e është më e vogël se sa 1 g, duhet të plotësojnë kërkesat metrologjike nën kondita të një lagështire relative të lartë dhe në kufirin e sipërm të diapazonit të temperaturës së tyre. 
7.5 Ngarkimi i peshores së klasës  II, III ose IIII për një periudhë kohe të zgjatur duhet të ketë një influencë të parëndësishme në tregimin e ngarkesës ose në tregimin e zeros,  menjëherë sapo të kemi hequr ngarkesën.
7.6 Nën kondita të tjera peshoret duhet ose të funksionojnë në rregull ose të dalin automatikisht jashtë veprimit.

PROJEKTI DHE KONSTRUKSIONI

8. Kërkesa të përgjithshme
8.1 Projekti dhe konstruksioni i peshoreve duhet të jetë i tillë që ato të ruajnë cilësitë e tyre metrologjike kur instalohen dhe përdoren siç duhet, dhe kur përdoren në një ambient për të cilin ato janë parashikuar. Vlera e masës duhet të tregohet. 
8.2 Kur ekspozohen ndaj ndërhyrjeve, tregimi i peshoreve elektronike nuk duhet të influencohen nga ato ose automatikisht duhet t’i diktojnë dhe t’i tregojnë ato. 
Me zbulimin e gabimit të rëndësishëm, peshoret elektronike duhet të sigurojnë një alarm akustik ose të dukshëm i cili duhet të vazhdojë deri kur përdoruesi të ndërmarrë një veprim korrigjues ose gabimi të zhduket.
8.3 Kërkesat e pikës 8.1 dhe 8.2 duhet të plotësohen në baza të qëndrueshme gjatë një periudhe kohe që është normale nga pikëpamja e parashikimit të përdorimit të këtyre peshoreve.
Pajisjet elektronike shifrore gjithmonë duhet të ushtrojnë kontroll të mjaftueshëm të punës së saktë në procesin e matjes të pajisjes së tregimit, dhe të gjitha të dhënave të ruajtura dhe të dhënave që transferohen.  
Mbas zbulimit automatik të gabimit të rëndësishëm e të qëndrueshëm, peshoret elektronike duhet të sigurojnë një alarm akustik ose të dukshëm i cili duhet të vazhdojë deri kur përdoruesi të ndërmarrë një veprim korrigjues ose gabimi të zhduket.
8.4 Kur pajisja e jashtme është lidhur me një peshore elektronike ndërmjet një bashkimi të përshtatshëm, cilësitë metrologjike të peshores nuk duhet të keqësohen. 
8.5 Peshoret nuk duhet të kenë karakteristika të tilla që lehtësojnë përdorimin mashtrues, ndërkohë që mundësitë për keqpërdorim të paqëllimshëm duhet të jenë minimale. Komponentët, të cilët nuk duhet të çmontohen ose të rregullohen nga përdoruesi, duhet të jenë të siguruara ndaj veprimeve të tilla.
8.6 Peshoret duhet të projektohen për të lejuar kryerjen lehtësisht të kontrolleve të ligjshme të paraqitura në këtë vendim.
9. Tregimi i rezultateve të peshimit dhe vlerave të tjera të peshës
Tregimi i rezultateve të peshimit dhe i vlerave të tjera të peshës duhet të jetë i saktë, i qartë dhe jo i keqinterpretueshëm dhe pajisja treguese në kondita normale përdorimi duhet të lejojë lexim të lehtë të tregimit.	
Emrat dhe simbolet e njësive që i referohen paragrafit 1 të këtij aneksi duhet të jenë në përputhje me kërkesat e vendimit të Këshillit të Ministrave nr.431, datë 26.6.2003 “Për njësitë ligjore të matjes”, me shtimin e simbolit për karatin metrik i cili duhet të jetë “ct”.
Tregimi nuk duhet të jetë i mundur mbi kapacitetin maksimal (max), të rritur me 9e.
Pajisja ndihmëse e tregimit lejohet vetëm në të djathtë të presjes dhjetore. Pajisja e zgjerimit të tregimit mund të përdoret vetëm përkohësisht, ndërsa printimi duhet të jetë i papërdorshëm gjatë funksionimit të saj.
Mund të shfaqen tregime dytësore, me kusht që ato nuk duhet të ngatërrohen me tregimet fillestare.
10. Printimi i rezultateve të peshimit dhe vlerave të tjera të peshës
	Printimi i rezultateve duhet të jetë korrekt, i përshtatshëm dhe i pangatërrueshëm për t’u identifikuar. Printimi duhet të jetë i qartë, i lexueshëm, i pafshishëm dhe i qëndrueshëm.
11. Nivelimi
Kur është e nevojshme, peshoret duhet të shoqërohen me pajisje niveluese dhe treguesin e nivelit, të cilët duhet të jenë me ndjeshmëri të mjaftueshme për të lejuar instalimin e kërkuar.
12. Zerimi
Peshoret duhet të pajisen me pajisjet e zerimit. Veprimi i këtyre pajisjeve duhet të bëjë të mundur zerimin e saktë dhe nuk duhet të shkaktojë rezultate matjeje të pasakta.
13. Pajisjet e tarës dhe pajisjet e paravendosjes së tarës
Peshoret mund të kenë një ose më shumë pajisje tare dhe pajisje për paravendosen e tarës. Veprimi i pajisjes së tarës duhet të bëjë të mundur zerimin e saktë dhe duhet të sigurojë peshimin neto të saktë. Veprimi i pajisjes të paravendosjes së tarës duhet të sigurojë përcaktimin e saktë të vlerës neto të llogaritur.
14. Peshore për shitje direkte në publik me kapacitet maksimal jo më të madh se sa 100 kg; kërkesa shtesë.
Peshoret për shitje direkte në publik duhet të tregojnë të gjithë informacionin më të rëndësishëm rreth veprimit të peshimit dhe në rastin e instrumenteve me çmim-tregues, duhet të tregojnë qartë për konsumatorin çmimin e llogaritur të produktit që blihet.
Çmimi që do paguhet, në qoftë se tregohet, duhet të jetë i saktë.
Peshoret me llogaritje çmimi duhet të shfaqin tregimet më të rëndësishme për një kohë të mjaftueshme, me qëllim që blerësi t’i lexojë ato me lehtësi.
Peshoret me llogaritje çmimi mund të kryejnë funksione të tjera nga ato të peshimit të artikujve dhe llogaritjes së çmimit vetëm në ato raste, kur të gjitha tregimet në lidhje me këto veprime janë të printuara qartë, të pangatërruara dhe të rregulluara përshtatshëm në faturë ose në etiketën për blerësin.
Peshoret nuk duhet të kenë karakteristika, që mund të shkaktojnë, direkt ose indirekt, tregime, interpretimi i të cilave është i vështirë ose jo i drejtpërdrejtë.
Instrumentet duhet të mbrojnë konsumatorin kundrejt transaksioneve dhe shitjeve jo korrekte për shkak të funksionimit jo të mirë të tyre.
Pajisjet treguese ndihmëse dhe pajisjet e tregimit të zgjeruar nuk lejohen.
Pajisje shtesë do të lejohen vetëm nëse ato nuk çojnë në përdorim të gënjeshtërt.
Peshore të ngjashme me ato që përdoren normalisht për shitje direkte në publik të cilat nuk plotësojnë kërkesat e këtij paragrafi duhet të mbajnë afër treguesit shenjën e paheqshme “I papërdorshëm për shitje direkte në publik”.
15. Peshoret me çmime etiketë
	  Peshoret me çmim etiketë duhet të plotësojnë kërkesat e instrumenteve me çmim   etiketë për shitje direkte në publik, për aq kohë sa ato zbatohen në instrumentin në fjalë. Printimi i etiketës së çmimit poshtë një kapaciteti minimal duhet të jetë i pamundur.

Aneksi nr.2
PROCEDURAT E VLERËSIMIT TË KONFORMITETIT

1. Ekzaminimi i tipit CE
1.1 Ekzaminimi i tipit CE është procedura kur një organizëm i autorizuar verifikon dhe certifikon që një peshore, përfaqësuese e prodhimit që shqyrtohet, plotëson kërkesat e këtij vendimi.
1.2 Aplikimi për ekzaminimin-tip duhet të paraqitet nga prodhuesi ose nga importuesi në rastin kur procedura i referohet pikës 9 të vendimit ose nga prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar në rastin kur procedura i referohet pikës 10 me një trupë të autorizuar.
Aplikimi duhet të përmbajë:
 	- Respektivisht emrin dhe adresën e prodhuesit ose përfaqësuesit të autorizuar, në rastin kur aplikimi paraqitet nga importuesi, emrin dhe adresën e tij si shtesë.
- Një deklaratë me shkrim që aplikimi nuk është paraqitur në ndonjë organizëm tjetër të autorizuar.
- Dokumentacionin teknik, siç përshkruhet në aneksin nr.3 të këtij vendimi.
Aplikuesi duhet të vërë në dispozicion të organizmit të autorizuar një peshore, që përfaqëson prodhimin që shqyrtohet (i cili këtej e tutje do të quhet ‘tip’).
1.3 Organizmi i autorizuar duhet që:
1.3.1 Të ekzaminojë dokumentacionin teknik dhe të verifikojë se tipi është prodhuar në përputhje me këtë dokumentacion.
1.3.2 Të bjerë dakord me aplikantin lidhur me vendin ku do të kryhet ekzaminimi ose testimi.
1.3.3 Të kryejë ose të ketë kryer ekzaminimet ose testet përkatëse për të kontrolluar nëse zgjedhjet e bëra nga prodhuesi plotësojnë kërkesat kryesore dhe nëse standardet e referuara pikës 8 nuk janë zbatuar.
1.3.4 Të kryejë ose të ketë kryer ekzaminimet ose testet përkatëse për të kontrolluar nëse, kur prodhuesi ka zgjedhur për të zbatuar standardet e përshtatshme, këto janë zbatuar me efektivitet.
1.4 Në rastet kur tipi plotëson kërkesat e këtij vendimi, organizmi i autorizuar duhet të lëshojë një certifikatë aprovim-tipi për aplikantin në rast se procedura i referohet pikës 9 ose një certifikatë aprovim-tipi CE në rastin kur procedura i referohet pikës 10.  Këto  certifikata duhet të përmbajnë konkluzionet e testimeve, kushtet  për vlefshmërinë e saj, të dhënat e nevojshme për identifikimin e peshores së aprovuar dhe një përshkrim të funksionimit të saj, që përfshin vizatimet dhe skicat. 
Këto certifikata duhet të kenë një periudhë vlefshmërie prej 10 vjetësh që nga data e lëshimit dhe mund të rinovohen për një periudhë të mëpasme prej 10 vjetësh.
 	Në rastin kur janë bërë ndryshime themelore në konstruksionin e peshores, si p.sh. si rezultat i zbatimit të teknikave të reja, vlefshmëria e certifikatës mund të kufizohet në dy vjet dhe të zgjatet për një periudhë trevjeçare.
1.5 Organizmi i autorizuar duhet të  mbajë listën më të fundit të:
- aplikimeve të pranuara për ekzaminim-tipit;
- certifikatat e aprovimit-tipit dhe certifikatat e lëshuara për aprovim-tipi CE;
- aplikimet e refuzuara;
- shtesat dhe amendamentet që lidhen me certifikatat tashmë të lëshuara.
Organizmi i autorizuar duhet për më tepër të informojë menjëherë autoritetet survejuese për tërheqjen e certifikatave të aprovimit-tip dhe certifikatave të aprovimit-tipit CE.
Organizmi i autorizuar duhet ta bëjë këtë informacion të disponueshëm për të tjerë organizma të autorizuar.
1.6 Referuar pikës 10 të vendimit, orgnizmi i autorizuar i notifikuar nga Komuniteti Europian duhet të marrë të gjitha informacionet e Shteteve Anëtare në përputhje me pikën 1.5 dhe të informojnë menjëherë Shtetet Anëtare për tërheqjen e certifikatave të aprovimit-tipit CE. Organizmat e notifikuara të Shtetve Anëtare të Komunitetit Europian mund të marrin një kopje të certifikatave të aprovimit-tip CE së bashku me anekset për ato.
1.7 Aplikanti për çdo modifikim të tipit të aprovuar duhet të mbajë të informuar organizmin e autorizuar, i cili ka lëshuar certifikatën e aprovimit-tipit, në rastin e procedurës që i referohet pikës 9 të vendimit ose ka lëshuar certifikatën e aprovimit-tipit CE, në rastin kur procedura i referohet pikës 10 të vendimit. 
Modifikimet e tipit të aprovuar duhet të marrin aprovim shtesë nga organizmi i autorizuar që ka lëshuar certifikatën e aprovimit-tip në rastin kur procedura i referohet pikës 9 të vendimit, në rast se të tilla ndryshime influencojnë në konformitetin me kërkesat kryesore të këtij vendimi ose me kushtet e parashikuara të përdorimit të instrumentit. Ky aprovim jepet në formën e një shtese në certifikatën origjinale të aprovimit-tipit të lëshuar.
2. Deklarimi CE i tipit të konformitetit (garancia e cilësisë së prodhimit)
   	2.1 Procedura, ku prodhuesi i cili plotëson detyrimet e paragrafit 2.2 deklaron se   peshoret përkatëse janë në konformitet me tipin që përshkruhet në certifikatën e aprovimit-tipit, duke përdorur procedurën referuar pikës 9 të vendimit ose në certifikatën e aprovimit-tipit CE duke përdorur procedurën referuar pikës 10, si dhe kënaqin kërkesat  e këtij vendimi. 
Prodhuesi ose importuesi duhet të shënojë në çdo peshore shenjën shqiptare të konformitetit, kur përdorim procedurën që i referohet pikës 9 të vendimit ose prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar duhet të shënojë shenjën CE në çdo peshore, kur është përdorur procedura që i referohet pikës 10 të vendimit, si dhe përpilon me shkrim një deklaratë të konformitetit.
2.2 Prodhuesi duhet të ketë zbatuar në mënyrë të përshtatshme një sistem cilësie siç   specifikohet në paragrafin 2.3 dhe duhet t’i nënshtrohet survejimit të CE siç cilësohet në paragrafin 2.4.
2.3 Sistemi i cilësisë
2.3.1 Prodhuesi duhet të paraqesë  aplikimin për aprovimin e sistemit të tij të cilësisë nga organizmi i autorizuar.
Ky aplikim duhet të përmbajë:
- zotimin për plotësimin e detyrave që rrjedhin nga sistemi i cilësisë i aprovuar;
- zotimin për të mbajtur sistemin e cilësisë së aprovuar për të siguruar përshtatshmërinë dhe efektivitetin e tij të vazhdueshëm.
Prodhuesi duhet të vërë në dispozicion të organizmit të autorizuar të gjitha informacionet e duhura, në veçanti dokumentacionin e sistemit të cilësisë dhe dokumentacionin teknik të peshores. 
2.3.2 Sistemi i cilësisë duhet të sigurojë konformitetin e peshoreve me tipin siç përshkruhet në rastin e procedurës që i referohet pikës 9 të vendimit në certifikatën e aprovimit-tipit ose në certifikatën e aprovimit-tipit EC,  në rastin e procedurës që i referohet pikës 10 të vendimit, si  dhe me kërkesat e këtij vendimi që zbatohet për të.
Të gjitha elementet, kërkesat dhe kushtet e adaptuara nga prodhuesi duhet të dokumentohen në mënyrë sistematike dhe të rregullt në formë rregullash, procedurash dhe instruksionesh të shkruajtura. Ky dokumentacion i sistemit të cilësisë duhet të sigurojë kuptimin e drejtë të programeve të cilësisë, planeve, manualeve dhe regjistrimeve.
Dokumentacioni duhet të përmbajë në veçanti një përshkrim të përshtatshëm të:
- Objektivave të cilësisë dhe strukturës organizative, fuqisë dhe përgjegjësisë së drejtuesve lidhur me cilësinë e produktit;
- Procesit të prodhimit, kontrollit të cilësisë dhe teknikave të sigurimit dhe matjeve sistematike që duhet të përdoren;
- Ekzaminimet dhe provat që duhet të kryhen para, gjatë dhe pas prodhimit, si dhe frekuencën me të cilën ato do të kryhen;
- Mjetet monitoruese për arritjen e cilësisë së kërkuar të produktit, si dhe veprimin efektiv të sistemit të cilësisë.
2.3.3 Organizmi i autorizuar duhet të ekzaminojë dhe të vlerësojë sistemin e cilësisë për të përcaktuar nëse ai plotëson kërkesat e dhëna në paragrafin 2.3.2. Ai duhet të presupozojë konformitetin me këto kërkesa për sistemet e cilësisë që zbatohen nga standardet e harmonizuara korresponduese.
Ai duhet t’i njoftojë vendimin e tij prodhuesit dhe të informojë organizmat e tjera përkatëse të autorizuara dhe në rastin e procedurës që i referohet pikës 10 të vendimit, gjithashtu të informojë edhe organizmat e notifikuar të Komunitetit Europian. Njoftimi i prodhuesit duhet të përmbajë konkluzionet e ekzaminimit dhe në rast refuzimi, justifikimin e një veprimi të tillë.
2.3.4 Prodhuesi ose importuesi në rast se procedura i referohet pikës 9 të vendimit dhe prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar në rastin kur procedura i referohet pikës 10 të vendimit, duhet të mbajë të informuar organizmin e autorizuar që i ka aprovuar sistemin e cilësisë për çdo azhurnim të sistemit të sigurimit të cilësisë në lidhje me ndryshimet që mund të bëhen p.sh. teknologji të reja apo koncepte të reja cilësie.
2.3.5 Organizmi i autorizuar që tërheq (anulon) aprovimin e sistemit të cilësisë duhet të informojë organizmat e tjera të autorizuara që janë të interesuara dhe në rastin kur procedura i referohet pikës 10 të vendimit, gjithashtu informohen dhe organizmat e notifikuara të Komunitetit Europian.
2.4 Mbikëqyrja CE 
2.4.1 Qëllimi i mbikëqyrjes CE është për t’u siguruar që prodhuesi plotëson rregullisht detyrimet që rrjedhin nga sistemi i cilësisë së aprovuar.
2.4.2 Prodhuesi duhet t’i japë organizmit të autorizuar të drejtën e hyrjes për qëllime inspektimi në sektorët e prodhimit, inspektimit, testimit dhe magazinimit, si dhe duhet t’i paraqesë atij gjithë informacionin e nevojshëm, në veçanti:
- Dokumentacionin e sistemit të cilësisë,
 	- Dokumentacionin teknik,
- Regjistrimet e cilësisë p.sh. raportet e inspektimit dhe të dhënat e provave dhe kalibrimeve, raportet për kualifikimin e personelit që kanë lidhje me aktivitetin.
Organizmi i autorizuar duhet të kryejë periodikisht kontrolle për t’u siguruar që prodhuesi po mban dhe po zbaton sistemin e cilësisë; ai duhet t’i japë prodhuesit  raportin e kontrollit.
Në vazhdim, organizmi i autorizuar mund të kryejë vizita të palajmëruara te prodhuesi. Gjatë këtyre vizitave, organizmi i autorizuar mund të kryejë vëzhgime të plota ose të pjesshme. Ai duhet të sigurojë prodhuesin me një raport mbi vizitën,  dhe aty ku është e përshtatshme, një raport për vëzhgimin.
2.4.3 Organizmi i autorizuar duhet të sigurojë që prodhuesi mban dhe zbaton sistemin e cilësisë të aprovuar.
3. Verifikimi CE    
3.1 Verifikimi CE është procedura me të cilën prodhuesi ose importuesi, në rastin e procedurës që i referohet pikës 9 të vendimit dhe prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar, në rastin e procedurës që i referohet pikës 10 të vendimit, siguron dhe deklaron që peshoret, të cilat janë kontrolluar në përputhje me pikën 3.3 janë në konformitet me tipin siç përshkruhet procedurat në pikat përkatëse 3 dhe 4 të vendimit të ekzaminimit-tipit dhe të ekzaminimit të tipit EC, si dhe kënaqin kërkesat e këtij vendimi.
3.2 Prodhuesi duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme në mënyrë që procesi i prodhimit të sigurojë konformitetin e peshoreve, aty ku zbatohet, me tipin, siç përshkruhet në certifikatën e ekzaminimit-tipit në rastin kur procedura i referohet pikës 9 të vendimit, ose në certifikatën e ekzaminimit-tipit CE në rastin kur procedura i referohet pikës 10 të vendimit, si dhe me kërkesat e këtij vendimi.
Në rastin kur procedura i referohet pikës 9 të vendimit, prodhuesi ose importuesi duhet të shënojë në çdo peshore shenjën shqiptare të konformitetit, dhe në rast se procedura i referohet pikës 10 të vendimit, prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar duhet të shënojë në çdo peshore shenjën EC, si dhe në të dyja rastet duhet të lëshojë një deklaratë me shkrim të konformitetit.
3.3 Organizmi i autorizuar duhet të kryejë ekzaminimet dhe testet përkatëse në mënyrë që të kontrollojë konformitetin e produktit me kërkesat e këtij vendimi nëpërmjet ekzaminimit dhe testimit të çdo peshoreje, siç specifikohet në pikën 3.5. 
3.4 Për peshoret që nuk janë objekt i aprovimit-tipit, dokumentacioni që ka lidhje me konstruksionin e saj, siç referohet në aneksin 3 të këtij vendimi, duhet  t’i vihet në dispozicion organizmit të autorizuar deri në ato detaje që ky i fundit e kërkon.
3.5 Verifikimi CE nëpërmjet kontrollit dhe testimit të çdo peshoreje
3.5.1 Të gjitha peshoret duhet të jenë individualisht të ekzaminuara me testet përkatëse, siç janë përcaktuar ne standardet përkatëse dhe rregullat e këtij vendimi, ose mund të kryhen teste ekuivalente në mënyrë që të verifikohet konformiteti i tyre, aty ku zbatohet, me tipin, siç përshkruhet në certifikatën e aprovimit-tipit në rastin kur procedura i referohet pikës 9 të vendimit ose me certifikatën e aprovimit-tipit në rastin kur procedura i referohet pikës 10, si edhe me kërkesat e këtij vendimi.
3.5.2 Organizmi i autorizuar duhet të shënojë ose të ketë shënuar numrin e tij të identifikimit në çdo peshore, konformiteti i së cilës me kërkesat është i vendosur, dhe duke u bazuar në testimin e kryer, lëshon një certifikatë me shkrim që certifikon konformitetin në formën e një akti.
3.5.3 Prodhuesi ose importuesi në rastin kur një procedurë i referohet pikës 9 të vendimit, ose prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar, në rastin kur procedura i referohet pikës 10 të vendimit, duhet të sigurojë që certifikatat e konformitetit të lëshuara nga organizmi i autorizuar duhet të mbështetet nga kërkesa.    
4. Verifikimi i njësisë CE  
4.1 Verifikimi i njësisë CE është procedura, kur prodhuesi ose importuesi në rastin kur procedura i referohet pikës 9 të vendimit dhe kur prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar, në rastin kur procedura i referohet pikës 10 të vendimit, deklaron dhe siguron që një peshore, përgjithësisht e konstruktuar për zbatime të veçanta, për të cilin është lëshuar në formën e një akti një certificatë e shkruajtur që certifikon konformitetin, plotëson kërkesat e këtij vendimi  që zbatohen për të. 
Në rast se procedura i referohet pikës 9 të vendimit, prodhuesi ose importuesi duhet të shënojë në çdo peshore markën shqiptare të konformitetit, dhe në rast se procedura i referohet pikës 10 të vendimit, prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar duhet të shënojë në çdo peshore shenjën CE, si dhe në të dyja rastet duhet të lëshojë me shkrim deklaratën e konformitetit.
  	4.2 Organizmi i autorizuar duhet të ekzaminojë peshoren dhe të kryejë provat përkatëse, siç janë përcaktuar nga standardet përkatëse që i referohen këtij vendimi ose prova të barasvlershme, për të siguruar konformitetin e tij me kërkesat përkatëse të këtij vendimi.

 Organizmi i autorizuar duhet të shënojë ose të ketë shënuar numrin e tij të identifikimit në çdo peshore, konformiteti i së cilës me kërkesat është i vendosur, dhe duke u bazuar në testimin e kryer, lëshon një certifikatë të shkruar që certifikon konformitetin në formën e një akti.  
 	4.3 Qëllimi i dokumentacionit teknik në lidhje me konstruksionin e peshores, siç referohet në pikën 9 të vendimit është të bëjë të mundur konformitetin me kërkesat e këtij vendimi, duke vlerësuar edhe konstruksionin, prodhimin dhe punën e peshores që është në shqyrtim. Ai duhet të bëhet i pranueshëm dhe t’i vihet në dispozicion organizmit të autorizuar.
4.4 Prodhuesi ose importuesi në rast se procedura i referohet pikës 9 të vendimit ose prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar, në rastin kur procedura i referohet pikës 10 të vendimit duhet të sigurojë që certifikatat e konformitetit të lëshuara nga organizmi i autorizuar jepen mbi bazën e kërkesës.
5. Parime të përgjithshme 
5.1 Deklarimi CE i tipit të konformitetit (garancia e cilësisë së prodhimit), verifikimi i CE, dhe verifikimi i njësisë CE mund të kryhen në vendin e punës së prodhuesit ose në ndonjë vend tjetër, në qoftë se transporti në vendin e përdorimit të mos kërkojë çmontimin e peshores, në qoftë se vënia në punë në vendin e përdorimit të mos kërkojë montimin e peshores ose punë të tjera teknike instalimi, të cilat mund të ndikojnë në funksionimin e saj ose në qoftë se  funksionimi peshores është i pandjeshëm ndaj ndryshimeve të gravitetit. Në të gjitha rastet e tjera ato duhet të kryhen në vendin e përdorimit të peshores.
5.2 Në qoftë se peshorja është e ndjeshme ndaj ndryshimit të gravitetit, procedurat e referuara në pikën 5.1. mund të kryhen në dy etapa, ku etapa e dytë duhet të përfshijë të gjitha ekzaminimet dhe provat, rezultati i të cilave është i varur nga graviti, dhe etapa e parë të gjitha ekzaminimet dhe provat e tjera.
Etapa e dytë duhet të kryhet në vendin e përdorimit të peshores. Nëse Republika Shqipërisë i ka caktuar zonat e gravitetit në territorin e saj, shprehja “në vendin e përdorimit të peshores” mund të lexohet si “në zonën e gravitetit ku përdoret peshorja”.
5.3.1 Aty ku prodhuesi ka zgjedhur ekzekutimin në dy etapa të njërës nga procedurat e përmendura në pikën 5.1, dhe kur këto dy etapa kryhen nga organizma të autorizuar të ndryshëm, dhe peshorja e cila i është nënshtruar etapës së parë të procedurës në fjalë duhet të mbajë numrin e identifikimit të organizmit të autorizuar që është përfshirë në etapën e parë.
5.3.2 Organizmi i autorizuar që kryen etapën e parë të procedurës duhet të lëshojë për çdo peshore një certifikatë që përmban të dhënat e nevojshme për identifikimin e saj dhe të specifikojë ekzaminimet dhe provat që janë kryer.
Organizmi i autorizuar që kryen etapën e dytë të procedurës duhet të kryejë ato ekzaminime dhe prova që nuk janë kryer akoma.
Prodhuesi ose importuesi në rastin kur procedura i referohet pikës 9 të vendimit dhe prodhuesi ose përfaqësuesi i autorizuar në rastin kur procedura i referohet pikës 10 të vendimit duhet të sigurohet që të jetë i aftë për ta pajisur me certifikatën e konformitetit të lëshuar nga organizmi i notifikuar kur kërkohet. 
5.3.3 Prodhuesi i cili ka zgjedhur etapën e parë për deklarimin EC të konformitetit tipit  (garancia e cilësisë së prodhimit) mund të përdorë të njëjtën procedurë në etapën e dytë ose të vendosë për verifikimin EC.
5.3.4 Me përfundimin e etapës së dytë do shënohet në peshore marka shqiptare e konformitetit, në rastin kur procedura i referohet pikës 9 të vendimit ose shenja CE, në rast se procedura i referohet pikës 10 të vendimit, së bashku me numrin e identifikimit të organizmit të autorizuar, i cili ka kryer etapën e dytë.





Aneksi nr.3
DOKUMENTACIONI  TEKNIK

Dokumentacioni teknik duhet ta bëjë projektin dhe përdorimin e instrumentit të kuptueshëm dhe të bëjë të mundur vlerësimin e peshores nëse ajo plotëson kërkesat e këtij vendimi.
Dokumentacioni për vlerësim duhet të përfshijë:
-  Një përshkrim të përgjithshëm të tipit;
- Projektet konceptuale, vizatimet e prodhimit dhe skicat e komponentëve, të montimeve dhe të qarqeve;
- Përshkrimet dhe shpjegimet e nevojshme për kuptimin e dokumenteve të mësipërme, duke përfshirë dhe funksionimin e peshores;
-  Një listë të standardeve që referohen këtij vendimi, që zbatohet plotësisht ose pjesërisht, si dhe përshkrimet e zgjidhjeve të adaptuara për të plotësuar kërkesat kryesore, aty ku standardet që i referohen këtij vendimi nuk duhet të zbatohen;
-  Rezultatet e llogaritjeve projektuese, ekzaminimet; 
-  Raportet e testimit;
-  Certifikatat e aprovimit-tipit, në rast se procedura i referohet pikës 9 të vendimit ose certifikatat e aprovimit-tipit CE, në rast se procedura i referohet pikës 10 të vendimit,  së bashku me rezultatet e testimeve përkatëse me instrumentet që kanë pjesë identike me ato të konstruksionit.
 
Aneksi nr.4
SHËNIMET MBI PESHORE

1. Peshoret që i nënshtrohen procedurës së vlerësimit të konformitetit 
1.1 Këto peshore duhet të kenë të shënuar:
a) Në rast se procedura i referohet pikës 9 të vendimit markën shqiptare të konformitetit të ndjekur nga dy shifrat e fundit të vitit kur ajo është vendosur ose kur procedura i referohet pikës 10 të vendimit  shenjën CE të ndjekur nga numri identifikimit të organizmit të autorizuar dhe nga dy shifrat e fundit të vitit në të cilin kjo shenjë është vendosur;
	Shenjat e përmendura më lart duhet të ngjiten në instrument të grupuara në mënyrë të qartë;
b) Një letër ngjitëse me ngjyrë jeshile, në formë katrore me përmasa minimale 12.5 mm x 12.5 mm, që ka të shënuar me ngjyrë të zezë germën ‘M’ të madhe të shtypit;
c)  Mbishkrimet e mëposhtme:
	Numri i certifikatës së aprovimit-tipit, në rast se procedura i referohet pikës 9 të vendimit ose numrin e certifikatës aprovimit-tipit CE, në rast se procedura i referohet pikës 10 të vendimit;
Shenjën ose emrin e prodhuesit;
Klasën e saktësisë, brenda një ovaleje ose brenda dy vijave horizontale që bashkohen me dy gjysmë-rrathë;
Kapacitetin maksimal në formën Max …...;
Kapacitetin minimal në formën Min …;
Ndarjen e verifikuese të shkallës në formën e =…. ;
Si dhe kur është e zbatueshme:
	Numrin e serisë.
Për peshoret që përbëhen nga njësi të ndara, por që grupohen: shenjën identifikuese të secilës njësi,
Ndarjen e shkallës në qoftë se ajo është e ndryshme nga e, në formën d = …, 
 	Efektin e tarës shtesë maksimale, në formën  T = + …,
Efektin maksimal të tarës zbritëse në qoftë se ai është i ndryshëm nga ai maksimali, në formën  T = - …,
Ngarkesën maksimale të sigurisë në qoftë se ajo është e ndryshme nga Max, në formën Lim…,
Ndarja e tarës në qoftë se ajo është e ndryshme nga d, në formën dT = …,
Kufijtë specifikë të temperaturës, në formën … oC/ …oC,
Raportin ndërmjet marrësit të ngarkesës dhe ngarkesës.
1.2 Peshoret duhet të krijojnë mundësinë për ngjitjen e shenjave. Këto duhet të jenë të tilla që heqja e tyre të jetë e pamundur pa dëmtimin e tyre, dhe mbishkrimet duhet të jenë të dukshme kur peshorja është në pozicion të rregullt pune.
1.3 Aty ku përdoret pllakë të dhënash, ajo duhet të bëjë të mundur vulosjen e pllakës në mënyrë që të mos bëhet heqja e saj pa u shkatërruar. Në rast se pllaka e të dhënave është e ngjitshme duhet të krijojë mundësinë për vendosjen e shenjës së kontrollit në të.
1.4 Përshkrimet Max, Min, e, d, duhet të shfaqen pranë tregimit të rezultatit nëse ato nuk janë vendosur në pllakën e të dhënave.
1.5 Çdo pajisje matëse e ngarkesës që është e lidhur ose mund të lidhet me një ose disa marrës ngarkese duhet të mbajë mbishkrimet përkatëse që kanë lidhje me këta marrës ngarkese.
2. Peshoret e tjera
Peshoret duhet të mbajnë:
- Emrin ose shenjën e prodhuesit,
- Kapacitetin maksimal në formën Max …,
Këto peshore mund të mos mbajnë etiketë ngjitëse siç jepet në pikën 1.1. (b).
3. Shenja e përdorimit të kufizuar 
Kjo shenjë përbëhet nga germa e madhe ‘M’, e printuar me ngjyrë të zezë në një katror me sfond të kuq me madhësi të paktën 25 mm x 25 mm, me dy diagonale që ndërpriten në formë kryqi.

Aneksi nr.5
KËRKESAT MINIMALE QË DUHET TË ZBATOHEN KUR EMËROHET ORGANIZMI I AUTORIZUAR

Këtu më poshtë janë dhënë kërkesat kryesore që i referohen nenit 5 të ligjit nr.9097, datë 3.7.2003 “Për vlerësimin e konformitetit”:
1. Aplikanti duhet të ketë personelin, mjetet dhe pajisjet e nevojshme.
2. Personeli duhet të ketë kompetenca teknike dhe pavarësi profesionale.
3. Kur kryhen testimet, përgatiten raportet, lëshohen certifikatat dhe në rastin e vëzhgimit që kërkohet nga ky vendim, aplikanti duhet të punojë i pavarur në çdo rrethanë, nga grupet ose personat që kanë interesa direkt ose indirekte në peshoret e përcaktuara në këtë vendim.
4. Personeli duhet të respektojë sekretin profesional duke respektuar çështjet në lidhje me aktivitetet e trupës së autorizuar.
5. Aplikanti duhet të nxjerrë sigurimin e përgjegjësisë civile për dëmtimin.
6. Plotësimi i konditave në pikën 1 dhe 2 duhet që periodikisht të verifikohet nga ministria përkatëse që ka propozuar për emërimin.

Aneksi nr.6
SHENJA E KONFORMITETIT – CE

Shenja e konformitetit – CE përbëhet nga shkronjat “CE”, siç është paraqitur më poshtë:

[image: ]


- Zvogëlimi apo zmadhimi i shenjës – CE duhet të bëhet proporcionalisht në të gjithë hapësirën.
- Elementet e veçanta të shenjës – CE  duhet të kenë të njëjtën lartësi; lartësia minimale e germave është 5mm.  
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